**全自动医用电子血压计技术参数**

1. **采购数量及说明**

**医用全自动电子血压计采购2 台，预算11500.00元/台、合计金额23000.00元。**

**二、技术参数**

* 1. 显示方式：LCD显示。
	2. 测量方法：波法。
	3. 压力测量范围：(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa。
	4. 静态压力最大允许误差：±2mmHg(±0.267kPa)。
	5. 脉搏测量范围：(40~200)次/分钟。
	6. 脉搏测量精度：±2%或±2次/分钟(取大者)。
	7. 适用的臂围：(17~45)cm(厘米)。
	8. 按运行模式分类：连续运行。
	9. 按防电击类型分类：I类设备。
	10. 按防电击的程度分类：BF型应用部分。
	11. 压力传感器：精密半导体压力传感器。
	12. 加压方式：压力泵自动加压。
	13. 排气方式：线性电磁控制阀自动排气。
	14. 按进液防护程度分类：IPX0。
	15. 电磁兼容性：1组，A类设备。
	16. 电源：~100V-240V(±10%) 50Hz-60Hz(±1Hz)1.2A-0.6A
	17. 输入功率：150w。
	18. 使用期限：不少于10万次。

**三、特殊要求**

1. 左右手均可测量，测量臂围17cm~45cm。
2. 本机可支持蓝牙、Wi-Fi、USB、以太网和RS-232串口数据传输。
3. 语音播报功能，及时播报测量血压值。
4. 袖套为抗菌规格材质。
5. 动画语音提示，全自动测量。
6. 7.0英寸彩屏显示，显示更清晰。
7. 臂筒可转动，适应不同身高人群。
8. 肘部检测功能，测量更准确。
9. 臂筒可转动，适应不同身高人群。
10. 肘部检测功能，测量更准确。
11. 智能加压与固定加压双模式测量。
12. 接近检测，灯效提示。
13. 投标人需提供本机构的医疗器械经营许可证。

**四、售后服务技术支持及要求**

★整机质保不少于3年，质保期内提供整机免费维修服务。