设备参数表（内部询价）
	序号
	设备名称
	招标技术参数
	数量
	单价

	1
	便携式防爆型红外CO、CO2气体分析仪
	一、技术要求

1.基于NDIR原理，不分光红外线气体分析仪，可直接读取结果值；

2.满足标准GBZ/T 300.37—2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》、GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》要求。

二、技术参数

1.测量范围 ：CO：（0~50.00）×10-6 /（0-200）×10-6（可选）；CO2：（0~0.5%）/（0-1.00%）（可选）； CO：0.01×10-6 、CO2：0.001%；

2.线性误差：优于±2%；

3.响应时间 CO:to-t90≤45s CO2:to-t90≤30s；

4.量程漂移：优于±2%FS/3h；

5.零点漂移：优于±2%FS/h；

6.重复性：<1%；

★7.显示方式：彩色高分辨率触摸屏，中文菜单；

★8.支持开机后台自动校零功能；

★10.具备温湿度显示，并且温湿度值支持校准；

11.具有定时存储和均值测量双模式，满足小时均值，8 小时均值，日均值等多种测量；

★12.支持手机蓝牙连接，曲线实时显示及存储；

13.存储数据不低于10000组，可自由切换ppm、mg/m3、%示值单位；

14.检测方式：内置泵吸式；

15.USB 接口：可通过蓝牙打印机、U 盘导出数据；也可通过 U 盘升级系统，RS232 接口，可实现实时在线检测；

★16.防爆等级：本安防爆，不低于 Exib IIB T4 Gb（需提供证明材料）。
	1台
	4.4万

	2
	粉尘发生器
	技术参数

★1.粒径范围:0.1-10 μm；

★2.质量流量范围: 0.2-2g/h；

3.可通过空气泵和流量控制器，对粉尘气溶胶进行稀释，流量为：0-5L/min，0-10L/min，0-30L/min，可选；

4.药仓直径不低于20mm，高度不低于55mm；

5.出尘量可自由调节，每小时最大出尘量不低于1000g；

6.全金属药仓设计，易清理；

7.主机重量≤10kg；

8.主机尺寸≤60*40*35cm

9.可对贵重、有毒性的样品进行扩散；

10.回收药物可重复使用，对滤膜上回收的颗粒物进行再分散；

11.可将气溶胶引入颗粒度仪，通过散射物来标定测量仪器；

★12.带间歇控制模式，时间控制精度为1s，可调范围:1s-99h59min59s；

13.运行模式：手动模式/自动模式；

14.具有缓启、缓停功能；

15.电源：220V/50Hz；

★16.厂家需提交ISO9001、ISO14001、ISO45001证书材料。

二、配置清单

干粉发生组件1套、控制主机1台，连接管路1套，操作工具包1套，电源连接线1根
	1台
	3.85万

	预算
	8.25万元


