YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：
	               经办人：
	
	日期：

	序号
	名称 
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	液氮罐
	1.几何容积：30L，罐口径：125mm，外径：≥451mm，高度：≥736mm。

2.静态液氮日蒸发量≤0.33L，静态液氮保存期≥90day。

3.标配方形提桶6个，提桶尺寸5*5，层数：4层。冻存2ml冻存管数量≥600个。

4.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。

5.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。

6.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、盖塞1个、锁盖1套。
	1
	个
	4650.00
	4650.00
	

	2
	十万分之一分析天平
	最大称量值120g，可读性：0.1mg，精细量程：42g，精细量程中可读性0.01mg
7''触摸屏

内置9种以上应用程序

全金属外壳

过载保护

网络时间同步功能

镂空设计的秤盘，有效减少气流影响，快速稳定称量值

符合人体工程学的左右手互换开关门操作

具有背灯的防风罩，有效缓解眼部疲劳（0.01mg型号）

三色状态指示灯，天平就绪状态一目了然

具有节能模式，灵活设置休眠时间，最高可省50%电资源

QuickLock设计，5面玻璃可拆，整个风罩可徒手拆卸，易于清洁

用户管理权限，4级权限，20个用户，防止未经授权的更改

文件服务器，基于网络进行传输，适用电脑域名、用户名和密码管理，确保文件在传输过程中的安全性

水平警告及调节助手，帮助快速调节天平水平

4个样品ID

可记录校正、测试、设置、服务、软件更新、错误等6大类活动日志

内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性

内置测试管理器功能，可自定义测试频率以及测试失败管理，到期提醒，超过预设的失败次数，天平将限制使用，确保称量数据的准确性

具有触发条件和可设置计划的全自动内部校正功能，天平可以在温度变化、通电后和水平调节后自动校正，另外每天可以设置3个时间点，天平进行自动内较，同时具备校正错误管理功能，校正失败次数达到预设次数，天平将限制使用，确保称量数据的可靠性

3个接口：USB-A、USB-C、以太网，蓝牙选件，方便链接外围设备

所有接口采用橡胶塞保护，防尘防水；

IP41防护等级（0.1mg）

结果记事本功能，每个应用程序可独立存储999条称量数据，方便查阅、存储可导出

支持CSV，Txt先进的报告功能

传输到光标位置，无需任何软件；

可连接同时管理10台天平称量数据的EasyDirect Balance天平数据管软件，支持多种格式导出，方便数据管理。
	1
	台
	42000.00
	42000.00
	


    （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

2022-03-10启用

