
	名称 
	规格、技术参数、性能要求

	新中心生物安全三级实验室（BSL-3区域）关键防护第三方检测项目
	1.检测机构通过实验室资质认定或认可，能够满足GB/T 27025的要求。

2.检测参照并符合以下标准：GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》、CNAS-CL05-A002 实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明、RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》、GB 30864-2014《呼吸防护动力送风过滤式呼吸器》、JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》、GB 41918-2022《生物安全柜》、YY/T 1540-2017《医用Ⅱ级生物安全柜核查指南》及JG/T 382-2012《传递窗》。

3. 检测参数：严密性、气密性、风量/换气次数、静压差、洁净度、温度、相对湿度、噪声、照度、工况验证、高效过滤器检漏、过滤效率、气流流速、气流模式、气流流向、送风量、连续工作时间、紫外辐照强度、门互锁功能等。

4. 核心工作间综合检测  

4.1 数量：2间

4.2 检测项目 物理参数（围护结构可视化严密性检测、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、相对湿度），压力一致性验证、性能验证（备用送/排风机转换可靠性验证、送/排风机连锁可靠性验证、UPS、自控系统、门禁系统、报警系统、监控系统、通讯系统）。

5. 辅房用房综合检测

5.1 数量：11个

5.2 检测项目包括物理参数（围护结构可视化严密性检测、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、相对湿度），压力一致性验证、性能验证（备用送/排风机转换可靠性验证、送/排风机连锁可靠性验证、UPS、自控系统、门禁系统、报警系统、监控系统、通讯系统）。

6. 风口式排风高效过滤器检漏

6.1 数量：21台

6.2 检测项目包括防护区内所有风口式排风高效过滤器使用粒子计数器进行扫描检漏。

7. 排风高效过滤器检漏测试（BIBO）

7.1 数量：7块

7.2 检测项目包括所有BIBO排风高效过滤器使用粒子计数器进行扫描检漏。

8. 排风高效过滤单元严密性测试（BIBO）

8.1 数量：4台

8.2 检测项目包括所有排风高效过滤单元腔体严密性进行压力衰减法检测。

9. VHP传递窗

9.1 数量：2套

9.2 检测项目包括外观配置、门互锁功能、气密性、送排风高效检漏。

10. 普通传递窗

10.1 数量：5套

10.2 检测项目包括外观配置、门互锁功能、严密性、紫外照度。

11. 生物安全柜综合性能检验

11.1 数量：4台

11.2 检测项目包括安装情况检查、物理参数检测（送风风速、吸入口风速、垂直气流风速均匀度、气流流向、洁净度、噪声、照度）、送/排风高效过滤器检漏等。

12. 头罩消毒仓

12.1 数量：2套

12.2 检测项目包括气密性、排风高效检漏。

13. 正压生物防护头罩检测

13.1 数量：6套

13.2 检测项目包括外观配置、低电量报警、噪声、连续工作时间、过滤器效率。

14. 气密门检测

14.1 数量：11樘

14.2 检测项目包括外观及配置检查、性能检查、气密性。



