YNCDC/QR-ZX-2022-028

采购计划表
	
	     

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	高压蒸汽灭菌器
	1.资质要求：具有特种设备生产许可证、医疗器械注册证，附带压力容器质量证明材料（含产品合格证或同等效力文件）。

2.结构与材质：顶部带安全锁定的上掀开门；内腔防腐处理；压力表、压力安全阀可便捷拆卸。

3.温度控制：显示精度 0.1℃，使用范围 50-135℃；容积与压力：设计容积≥80L，有效容积≥75L；设计压力≥0.25MPa；安全阀排气压力≥0.22MPa；压力表量程≥0~0.4MPa；适配海拔 1800-2000m 环境，厂家出具适配确认函；设计使用年限≥15 年。

4.操作界面：≥5 寸65K 电容触摸屏，中文界面，同屏显示温度、压力、时间，实时呈现灭菌进程。

5.蒸汽排放：蒸汽内循环排气，可通过程序设置实现无蒸汽外排。

6.运行模式与定时：至少含普通灭菌、灭菌保温、溶解保温、器械灭菌 4 种模式，支持自定义；定时 0-4320min，最小分度值 1min。

7.安全保护：配备压力安全阀、机械式 + 电子式双过温限制器、机械式抗干烧限制器、内门锁、过压限制器、漏电保护、过流限制器等全套装置。

8.故障诊断：自动诊断故障并显示报警，含温度、传感器、压力、水位、控制器、加热、门锁、主控板等异常报警。

9.冷却装置：配高性能冷却装置，缩短降温时间。

10.符合性验证：提供厂家盖章的产品彩页、官网截图等，逐条款验证。

配件清单：灭菌提篮 2 个、灭菌测试卡 1 套、长臂夹 1 个，备用安全阀 1 个、备用压力表 1 个。
	1
	台
	60000
	60000
	呈贡办公区

	合   计
	60000
	


2022-03-10启用

