YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门：
	               经办人：
	
	日期： 

	序号
	名称 
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	动态称量天平
	1.技术指标


1.1量程：2200±200g

1.2可读性：0.01g，可切换显示精度（0.01g~0.1g）
1.3典型重复性：0.01g

1.4称重盘尺寸：165±10mm×165±10mm

1.5操作触摸屏尺寸：≥8英寸

1.6实体按键：常用功能需有实体按键（去皮，切换显示精度等）

2.功能指标

2.1具备智能化快速灵敏的Smart SHS称量感应器。最快速的反应速度，稳定时间＜1秒。有效分辨率达≤1/1,600,000，内部分辨率达≤1/10,000,000。具备横向抗过载保护。

2.2具备冲击检测及示警功能，在受到冲击时屏幕显示冲击强度并记录（记录内容包括：日期、时间及冲击等级），且天平能够蜂鸣报警。称盘内具有支撑弹簧缓冲设计，能有效的减轻突然的冲击力对传感器的造成的影响。

2.3具备精度及最小计量重量自动检测及自动环境侦测功能，当称重量低于最小称重量时，发出警告。至少具备三段反应速度。能适应空气流动大和轻微振动的环境。

2.4具备用户权限管理功能，天平可以设置包括管理者及使用者两个等级用户，用户数量≥10个，且使用密码管理，确保称量数据的安全性及完整性。

2.5具备流量显示功能，能实现了以称重值为基准来计算液体或粉体的流量值，能实时显示计量值及流量值，并自动生成曲线图。         

2.6具有动物称重（Animal）功能，适用于动物称重和震动大的环境。

2.7汇总、统计功能，能够显示和输出统计数据，如:数据号码,累计值,最大值,最小值,差值,平均值,标准偏差和变量系数。

2.8自动关机功能。可设定一定时间未使用自动关机。

2.9配置标准RS-232C通讯接口及USB串行总线接口可同时连接PC及打印机，实现数据的传输及与外部设备的双向控制。具备蓝牙连接方式的数据输出。

2.10用户编辑输出功能（UFC功能 Universal Flex Coms），可以根据实际要求编辑输出格式及输出内容。

2.11内建GLP/GMP/ISO软件，并可设定识别号码（ID Number）。可实现日期，时间，识别号码，天平序号，校正数据，单重，总重，次数，最大值，最小值，平均值，标准差的打印输出。

2.12能无线连接Windows/ios/Android系统，具备专用软件，可将数据自动输入Office/Excel等软件内，可实现统计，绘图，曲线等工作。

2.13操作触摸屏具备脱离天平单独使用功能，并配备内存≥12G,存储≥512G，处理器性能不低于Snapdragon 8 Elite。
3.配置清单：主机1台、打印机1台、蓝牙模块1套、电源适配器1个、RS-232C转USB连接线1条、OTG线1条。
	4
	台
	16500.00
	66000.00
	呈贡办公区

	2
	自校准天平
	1.技术指标


1.1量程：320±20g

1.2可读性：0.001g；

1.3典型重复性：0.001g

1.4称重盘尺寸：128±10mm×128±10mm

1.5操作触摸屏尺寸：≥8英寸

1.6实体按键：常用功能需有实体按键（去皮，校准等）

2.功能指标

2.1具备智能化快速灵敏的Smart SHS称量感应器。最快速的反应速度，稳定时间＜1秒。有效分辨率达≤1/1,600,000，内部分辨率达≤1/10,000,000。具备横向抗过载保护。

2.2具备冲击检测及示警功能，在受到冲击时屏幕显示冲击强度并记录（记录内容包括：日期、时间及冲击等级），且天平能够蜂鸣报警。称盘内具有支撑弹簧缓冲设计，能有效的减轻突然的冲击力对传感器的造成的影响。

2.3具备精度及最小计量重量自动检测及自动环境侦测功能，当称重量低于最小称重量时，发出警告。至少具备三段反应速度。能适应空气流动大和轻微振动的环境。

2.4具备用户权限管理功能，天平可以设置包括管理者及使用者两个等级用户，用户数量≥10个，且使用密码管理，确保称量数据的安全性及完整性。

2.5具备流量显示功能，能实现了以称重值为基准来计算液体或粉体的流量值，能实时显示计量值及流量值，并自动生成曲线图。         

2.6具有动物称重（Animal）功能，适用于动物称重和震动大的环境。

2.7汇总、统计功能，能够显示和输出统计数据，如:数据号码,累计值,最大值,最小值,差值,平均值,标准偏差和变量系数。

2.8自动关机功能。可设定一定时间未使用自动关机。

2.9配置标准RS-232C通讯接口及USB串行总线接口可同时连接PC及打印机，实现数据的传输及与外部设备的双向控制。具备蓝牙连接方式的数据输出。

2.10用户编辑输出功能，可以根据实际要求编辑输出格式及输出内容。

2.11内建GLP/GMP/ISO软件，并可设定识别号码。可实现日期，时间，识别号码，天平序号，校正数据，单重，总重，次数，最大值，最小值，平均值，标准差的打印输出。

2.12能无线连接Windows/ios/Android系统，具备专用软件，可将数据自动输入Office/Excel等软件内，可实现统计，绘图，曲线等工作。
2.13具备单键校正功能及全数字校准系统，能够全天候自动自我校正。在接上电源后天平会自动侦测环境，当环境温度和湿度产生变化时，天平不需人为操作即可全自动启动内藏砝码自 动自我校正以适应温度的变化。

2.14操作触摸屏具备脱离天平单独使用功能，并配备内存≥12G,存储≥512G，处理器性能不低于Snapdragon 8 Elite。
3.配置清单：主机1台、打印机1台、蓝牙模块1套、电源适配器1个、RS-232C转USB连接线1条、OTG线1条。
	1
	台
	18500.00
	18500.00
	呈贡办公区

	3
	称重记录仪
	‌数据存储容量‌：≥‌3000 组；

‌防护等级‌：‌IP65；

‌尺寸‌：‌50±5mm×100±5mm×15±5mm；‌
‌重量‌：＜100 克；‌
‌电源‌：‌无需单独供电；

接口与连接：具有RS-232C和‌USB双接口，免驱动，可直接将数据导入电脑；

可保存带‌日期和时间戳‌的称重数据,支持 ‌GLP）输出数据存储。‌
	2
	台
	3000.00
	6000.00
	呈贡办公区

	4
	搅拌水浴锅
	1、采用LCD液晶显示屏、PID控温技术；

2、外壳采用加厚钣金喷漆，坚硬可靠，表面采用高强度的静电喷涂，机身具有散热孔；

3、内胆需采用不锈钢，一次冲压而成；

4、具备两种规格不锈钢载物架，可放置不同大小容器；

5、温控误差；

6、环形上盖，适配多种规格容器；

7、具备定时和防干烧功能；

8、内胆连接排水管，打开阀塞可自动排水；

9、带搅拌功能，加速水温均匀。
	1
	台
	3500.00
	3500.00
	呈贡办公区

	合计
	94000.00元


    （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

2022-03-10启用

