YNCDC/QR-ZX-2022-028

采购计划表
	采购部门：性病艾滋病防制所
	        经办人： 杨敏

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	台式高速冷冻离心机
	1.离心腔采用不锈钢材质，防腐蚀；内壁光滑，便于消毒清洁；机身底部配备防滑减震脚垫，运行时振动≤0.3mm。

2.同时兼容水平转子与定角转子。标配水平转子，需同时适配10mL、15mL、50mL 圆底和锥底离心管，支持单转子兼容多规格离心管（无需额外更换转子），或提供对应规格适配套管/适配器，确保装样稳固无晃动。​

3.转子最大容量：≥4×50mL或≥4×15mL或≥4×10mL（三种规格可自由切换，满足不同实验需求）。​

4.转速与离心力（对应 50mL 离心管装载状态）：最大转速：≥4000rpm，转速精度：±10rpm，支持转速连续可调，调节步长 10rpm；最大相对离心力：≥3084×g，离心力与转速实时显示，可相互切换。

5.定时范围：1~99 分钟 59 秒，定时精度：±1 秒，支持瞬时离心功能，满足快速分离需求。温度控制范围：-20℃~40℃，控温精度：±1℃。

6.运行时噪音≤65dB (A)，自吸门锁，轻压式关闭，可设置停机自动开门。​

7.具有转子识别、门盖保护、不平衡保护、故障报警等功能。​​

8.采用≥7英寸触控屏操作，菜单式程序库，可按需自由收藏≥1000组参数程序，通过屏幕可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值，可戴手套直接操作。

9.与样品接触的转子、适配器等部件耐酸碱腐蚀，可耐受常规实验室消毒方式（如酒精擦拭）。​

10.设备整体符合GB/T 30099–2013《实验室离心机通用技术条件》国家标准，提供第三方检测报告、产品合格证、售后服务承诺书。供应商需提供上门安装调试服务，现场培训操作人员正确使用、维护设备，确保人员掌握核心操作技能。需提供设备操作手册。
	1
	台
	65000
	65000
	呈贡办公区

	合   计
	60000
	


2022-03-10启用

