- I-131采样设备采购项目

- 1.配置（单台）

- 1.1碘采样器1台

- 1.2碘盒40个

- 1.3滤纸40张

- 1.4校准证书1份

- 2.技术指标

- 2.1采样头：滤纸支架和滤筒组合采样头；

- 2.2采样介质：滤纸：采集元素碘及无机碘；碘盒：采集有机碘 ；

- 2.3碘采样器流量：60~230L/min连续可调；

- ▲2.4采集效率：滤纸效率：≥99%；

- ▲2.5活性炭碘盒效率：≥95%；

- 2.6滤纸尺寸：Φ50、Φ47（可定制其它尺寸）；

- 2.7碘盒尺寸：Φ57×25（可定制其它尺寸）；

- 2.8流量测量：孔板流量计；

- 2.9精度：≤4%；

- 2.10稳定性：≤4%；

- 2.11响应时间：≤4s；

- 2.12具有断电记忆恢复功能；

- 2.13无故障工作时间：≥10000h；

- 2.14就地触摸屏实时显示瞬时流量、累积流量、压差、采样时间和温湿度等；

- 2.15采样模式：手动采样或自动采样；

- 2.16数据接口：RS-485或RJ45接口；

- ▲2.17噪声：≤55dB；

- 2.18工作电源：220VAC±10%，50Hz；

- 2.19工作温度：−40℃～+50℃；

- 2.20工作湿度：≤95%（+25℃）；

- 2.21整机重量：≤2.5Kg；方便携带。