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1.配置（单台）
1.1碘采样器1台
1.2碘盒40个
1.3滤纸40张
1.4校准证书1份
2.技术指标
2.1采样头：滤纸支架和滤筒组合采样头；
2.2采样介质：滤纸：采集元素碘及无机碘；碘盒：采集有机碘 ；
2.3碘采样器流量：60~230L/min连续可调；
▲2.4采集效率：滤纸效率：≥99%；
▲2.5活性炭碘盒效率：≥95%；
2.6滤纸尺寸：Φ50、Φ47（可定制其它尺寸）；
2.7碘盒尺寸：Φ57×25（可定制其它尺寸）；
2.8流量测量：孔板流量计；
2.9精度：≤4%；
2.10稳定性：≤4%；
2.11响应时间：≤4s；
2.12具有断电记忆恢复功能；
2.13无故障工作时间：≥10000h；
2.14就地触摸屏实时显示瞬时流量、累积流量、压差、采样时间和温湿度等；
2.15采样模式：手动采样或自动采样；
2.16数据接口：RS-485或RJ45接口；
▲2.17噪声：≤55dB；
2.18工作电源：220VAC±10%，50Hz；
2.19工作温度：−40℃～+50℃；
2.20工作湿度：≤95%（+25℃）；
2.21整机重量：≤2.5Kg；方便携带。


